INFORME TECNICO

A		:	Angel Placencia

Gerente General

ASUNTO	:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA

FECHA	:	Vinces, 7 de julio de 2022

Con respecto al presente documento tengo el agrado de dirigirme a Ud e informar lo siguiente.

REVISION TECNICA:

Se procedió a revisar la fusionadora de fibra óptica,

MODELO: COMPTYCO A-81S

SERIAL: 8A3603213106512C

MARCA: COMPTYCO

OPERADOR: JOFRE AGUIRRE

La cual tiene severo desgaste en los electrodos, por lo que se amerita un mantenimiento preventivo del equipo, esto para garantizar la durabilidad del mismo.

Img 1 presencia de óxido de sílice

DETALLE TECNICO:

La fusionadora de fibra óptica fue inspeccionada internamente y se no se constató daño alguno, también se comprobó el estado de los electrodos y se comprobó suciedad en los mismo por lo que es sugerible una limpieza de los mismos, asi como de todos los periféricos de la empalmadora.

Img 2 limpieza de electrodos

Img 3 ajuste de arco OK

CONCLUSION:

El equipo queda totalmente operativo y calibrado a la fecha.

| SM G652D | 0.03 dBm | 0.02 dBm | 0.03 dBm | 0.01 dBm | 0.02 dBm | 0.02 dBm | 0.01 dBm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SM G657-A2 | 0.01 dBm | 0.00 dBm | 0.01 dBm | 0.01 dBm | 0.01 dBm | 0.01 dBm | 0.01 dBm |

Los procedimientos realizados en las pruebas de desempeño nos permitieron obtener resultados positivos en el diagnóstico, ajuste y calibración del equipo. Todo enmarcado en las especificaciones exigidas por cada fabricante.

Ing. Jose Nunes

Jefe de Proyectos