CERTIFICADO DE CALIBRACION

Certificado N°: 019                                                                                                                                          CCT-ECU210524019F

D DATOS DEL CLIENTE

Cliente: 	FIBERDINPRO S.A

Ruc:		0992890355001

Dirección:	Calicuchima y Villavicencio 1005 SN

DATOS DEL EQUIPO A CALIBRAR

Descripción:			Fusionadora

Marca:			Signalfire

Modelo:			AI-9

Serial:			A12S22101574

EQUIPOS A UTILIZAR

MODELO                                                       DESCRIPCION                                                                  N° SERIE             FECHA DE CALIBRACION

| K720 | OTDR | 21010065S | 15/08/2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| FHP2A04 | POWER METER SM UPC | E203P13754 | 25/03/2023 |
| FHS2D02F | FUENTE DE LUZ SC UPC -05.00 dBm | E204S04224 | 20/03/2023 |
| CONNECTION COT-5021 | BOBINA DE LANZAMIENTO 1KM SC APC | N/A | N/A |

DETALLE TECNICO

El equipo requiere; cambio de electrodos, calibración de sensores, calibración de motores y ajuste de parámetros.

Img 1 Requiere cambio de electrodos.

Certificado N°: 019                                                                                                                                          CCT-ECU210524019F

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

El uso de diversos instrumentos de medición, métodos, fibra óptica o pruebas en diferentes entornos puede provocar resultados de pruebas diferentes. Las pruebas realizadas certifican que los elementos anteriores se han probado bajo los requerimientos y estándares establecidos por el fabricante SIGNALFIRE, LTD

Los procedimientos realizados en las pruebas de desempeño nos permitieron obtener resultados positivos en el diagnóstico, ajuste y calibración del equipo. Todo enmarcado en las especificaciones exigidas por cada fabricante.

Img 3 Reemplazo de electrodos

Img 2 Activacion de electrodos correcta

Certificado N°: 019                                                                                                                                          CCT-ECU210524019F

| PROGRAMA | SM | SM |  | SM | SM | SM | MM | MM | MM | MM | MM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERDIDA | 0.00 | 0.01 |  | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| TIPO DE FIBRA | G.652D | G.652D |  | G.652D | G.652D | G.652D | OM3 | OM3 | OM3 | OM3 | OM3 |
| AJUSTE | ELECTRODOS |  | ✓ | CAMARAS | ✓ | HOLDERS | ✓ | MOTORES | ✓ | LEDS | ✓ |

Tabla 1 Validacion de fusiones y perifericos.

Img 7 Resultados de las fusiones

Certificado N°: 019                                                                                                                                          CCT-ECU210524019F

D PRUEBAS DE LA CALIBRACION

| PERDIDA ESTIMADA DE LA FUSIONADORA | PERDIDA MEDIDA OTDR | POTENCIA DE FUENTE DE LUZ | MEDICION DE POWERMETER | PERDIDA RELATIVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 dBm | 0.17 dBm | -05.00 dBm | -05.21 dBm | 0.11 dBm |
| 0.01 dBm | 0.11 dBm | -05.00 dBm | -05.19 dBm | 0.09 dBm |
| 0.01 dBm | 0.13 dBm | -05.00 dBm | -05.18 dBm | 0.08 dBm |
| 0.02 dBm | 0.18 dBm | -05.00 dBm | -05.25 dBm | 0.15 dBm |
| 0.01 dBm | 0.19 dBm | -05.00 dBm | -05.17 dBm | 0.07 dBm |

D CONDICIONES DE LA CALIBRACION

Temperatura ambiente:		28 ± 2 °C

Presión Atmosférica:		1011 hPa

Humedad Relativa:			80 ± 5 %

D RECOMENDACIÓN Y CONCLUSION TECNICA

- Se recomienda mantener el equipo y sus elementos limpios y/o hacerle limpieza después de cada jornada laboral, ya que esto impedirá que se acumule polvo y se vea afectado el desempeño del equipo.

- Se recomienda no exponer la maquina en ambientes húmedos o aquellos ambientes donde haya condensación.

- Se recomienda realizar ajuste de arco cada vez que haya un cambio climático, así se prolonga la vida de los electrodos.

- La FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA SIGNALFIRE AI-9 quedo funcionando y calibrada para a la emisión de este certificado.

- El equipo se encuentra actualizado.

- El horno funciona correctamente.

- La batería funciona correctamente.

Fecha de Calibración: 21/05/2024                                                                              VERIFICADO POR:

Validez de la Calibración: 21/05/2025